Цифровой мультиметр VA18B

1.1  Мультиметр соответствует международному стандарту IEC – 1010 для электронных измерительных приборов с категорией напряжения CAT II 1000V и CAT III 600V

Для правильного использования прибора, прочтите внимательно инструкцию.

- При использовании прибора необходимо соблюдать все правила безопасности, касающиеся:

- Защиты от  поражения электрическим током.

- Защиты прибора от неправильного использовании

- Если измерения производятся при помехах, создаваемых оборудованием, то показания могут быть непостоянные или с большими ошибками.

- Используйте прибор согласно руководству; при неправильной эксплуатации защита может быть нарушена.

- Не используйте прибор в средах, содержащих взрывчатые вещества, пар, пыль.

- До начала работы, проверьте прибор, измерив заранее известное напряжение. Не используйте прибор, если показания неправильны. Защита может быть повреждена. Когда под сомнением исправность прибора, лучше сдать его в ремонт.

- Используйте соответствующие клеммы, функции, диапазон измерения.

- Когда измеряемое значение неизвестно, то ставится максимальный диапазон измерения или режим автоматического выбора предела измерения.

- Чтобы избежать повреждения прибора, избегайте превышения максимального предела диапазона измерения, который указан в технических характеристиках.

- Когда прибор подключен к измеряемой цепи, не касайтесь не используемых контактов

- Всегда будьте осторожны при работе с напряжением выше 60В постоянного тока и 30В переменного тока

- При проведении измерений на телевизоре или при переключении питания цепи, всегда помните, что в тестовых точках могут быть импульсы напряжения с высокой амплитудой, что может привести к повреждению прибора

- Полное соответствие стандартам безопасности может быть гарантировано только при использовании щупов. Если необходимо, они могут быть заменены такой же моделью или аналогичной с такими же электрическими характеристиками.

- Никогда не проводите измерения сопротивления в схеме находящейся под напряжением.

- Никогда не проводите измерение емкости до тех пор, пока измеряемый конденсатор полностью не разряжен

- Перед тем, как открыть прибор, отключите щупы от всех источников электрического тока.

- Если обнаружены какие-либо неисправности, прибор не следует использовать. Его необходимо проверить.

- Никогда не используйте прибор, пока не установлена задняя крышка или корпус прибора поврежден.

- Для очистки, используйте влажную ткань и мягкое чистящее средство. Не используйте абразивы и растворители.

- Для работы прибора используется одна батарея 9В типа Крона.

- Не использовать для измерения напряжения выше 600V CAT III и 1000 V CAT II

- Когда выставлен режим REL, на дисплее появляется символ REL.

1.2. Электрические обозначения

|  | Важная информация по безопасности. Обратитесь к инструкции. |
| --- | --- |
|  | Возможно высокое напряжение. |
|  | Заземление. |
|  | Соответствует директивам ЕС. |
|  | Двойная изоляция (Класс защиты II). |

~       AC (переменный ток)

––     DC (постоянный ток)

≂       AC  или DC

Описание панели

1- ЖК дисплей

2- Клавиатура

3- Переключатель диапазонов

4- Входные гнезда

5- Крышка батарейного отсека

Описание дисплея

1- Индикация переменного напряжения и тока

2- Индикация отрицательных показаний

3- Индикация постоянного напряжения и тока

4- Индикация автоматического определения предела

5- Индикация режима передачи данных

6- Диодный тест

7- Прозвонка

8- Режим DATA HOLD

9- Режим  REL

10- Индикация максимальных данных

11- Индикация минимальных данных

12-Индикация разряда батарей

13- Единицы измерения

"OL " – превышение  выбранного диапазона

КЛАВИАТУРА

SELECT –1) для позиций  ((+  - переключает указанные функции;

2)Для поз. A,mA,(A – переключает режим "постоянный/переменный ток;"

3) Удерживание при включении прибора выключает экономичный режим работы.

HOLD/LIGHT – нажатие приводит к включению режима памяти. Нажатие и удерживание в теч.2 сек.- включение подсветки, повторное нажатие и удерживание- выключение режима подсветки.

RANGE – выбор пределов в ручном режиме. Нажатие и удерживание в теч. 2 сек. включает автоматический режим выбора пределов.

REL – выбор режима исчисления относительного значения

MAX/MIN – используется для измерения максимального и минимального значений ( кроме режимов измерения частоты/коэффициента заполнения  (Hz/Duty) и измерения емкости ). Нажатие кнопки  приводит к включению режима MAX/MIN, повторное нажатие – выводит на экран максимальное значение, еще одно нажатие –  минимальное значение. Чтобы выключить режим, нажмите и удерживайте кнопку в теч. 2 сек.

1.3. Инструкция

1.3.1. Pежим  DATA-НOLD

- Кнопка сохранения показаний прибора очень удобна для измерений в режиме реального времени. Режим может быть отключен, для этого  нажмите кнопку RANGE, или кнопку HOLD/LIGHT снова.

Включение и выключение режима DATА-НOLD:

- Нажать HOLD/LIGHT (короткое нажатие).

При нажатии на эту кнопку показание прибора зафиксируется и на дисплее появится символ “H”.

- Вторым коротким нажатием возвращается в нормальный режим.

1.3.2. Ручной и автоматический режим

- Если установлен автоматический режим, то выбирается оптимальный диапазон измерения, который запоминается при дальнейшей работе.

-  При ручном режиме, диапазон измерения выбирается в ручную.

Включение и отключение ручного режима:

- При нажатии кнопку RANGE прибор перейдет в режим ручного управления.

- Выход из ручного режима производится нажатием кнопки RANGE в течении 2 сек.

1.3.3.  Экономичный режим

Экономичный режим включается , когда прибор не используется около 30 мин.

Нажатие кнопки HOLD/LIGHT  или переключателя диапазонов включает прибор.

Чтобы отключить экономичный режим, удерживайте кнопку SELECT , когда включаете прибор.

1.3.4.  Режим REL

Во время  измерения  величины нажмите эту кнопку, чтобы войти в измерительный режим относительных значений.  Загорится значок REL , и текущее значение запомнится прибором, как опорное значение.

При следующих измерениях  на дисплее отображается относительное значение, которое определяется, как разность между последним измерением и опорным значением.

Режим выключается повторным нажатием и удерживанием кнопки REL а теч. 2 сек.

1.4. Функции

1.4.1. Переменное и постоянное напряжение

! Чтобы избежать удара электрического тока, не используйте прибор при напряжении свыше 1000 В.

Пределы прибора установлены 600 мВ, 6В, 60 В, 600 В и 1000В (пределы 600 мВ используются только в ручном режиме).

Чтобы измерить переменное и постоянное напряжение:

- Поверните переключатель на предел DCV, ACV, DCmV.

- Подключите черный и красный тестовый провод в гнезда COM  и V соответственно.

- Присоедините тестовые провода к цепи для проведения измерения.

- Прочитайте значение на дисплее. Когда производятся измерения постоянного напряжения , полярность красного провода будет показана на экране.

1.4.2. Сопротивление

! Чтобы избежать удара электрического тока, или поломки прибора отключите питание и разрядите все конденсаторы до произведения измерения.

Пределы прибора установлены 600 (, 6к(, 60 к(, 600 к(, 6М(,  и 60 М().

Измерение сопротивления:

1. Установите переключатель на предел ((+  .

2. Подключите черный и красный тестовый провод в гнезда COM и V( соответственно.

3. Присоедините тестовые провода к цепи для проведения измерения.

1.4.3. Диодный тест

Чтобы избежать удара электрического тока, или поломки прибора отключите питание и разрядите все конденсаторы перед диодным тестированием.

1.  Установите переключатель на предел ((+ .

2. Нажмите кнопку SELECT один раз и активируйте DIODE TEST.

3. Подключите черный и красный тестовый провод в гнезда COM и V( соответственно.

4. Для прямых показаний для полупроводниковых компонентов, поместите красный тестовый провод на анод и поместите черный тестовый провод на катод.

5. Прибор покажет приблизительное прямое напряжение на диоде.

В схеме исправный диод при прямом включении должен показывать  напряжение в диапазоне от  0,5В до 0,8 В; однако, показания обратного диода может меняться в зависимости от сопротивления между зажимами.

1.4.4. Прозвонка

Чтобы избежать удара электрического тока, или поломки прибора отключите питание и разрядите все конденсаторы перед прозвонкой.

1.  Установите переключатель на предел ((+  .

2. Нажмите кнопку SELECT два раза и активируйте Continuity Check.

3. Подключите черный и красный тестовый провод в гнезда COM и ( соответственно.

4. Подключите тестовые провода для начала измерения сопротивления в цепи. Если  тестовые провода находятся в цепи с сопротивлением ниже 50 Ом, сигнал прозвонки включится.

Замечание. Тест прозвонки применяется для проверки обрыва цепи.

1.4.5. Измерение емкости конденсатора

Чтобы избежать удара электрического тока, или поломки прибора отключите питание и разрядите все конденсаторы перед измерение емкости.

Пределы прибора установлены 60 nF, 600nF, 6nF, 60 (F, 300(F).

- Установите переключатель на предел -| |- .

- Подключите черный и красный тест. провод в гнезда COM и -||-

- Подключите тестовые провода к измеряемому конденсатору и прочитайте показания на дисплее.

Некоторые особенности для измерения емкости:

Для стабилизации показания надо подождать несколько секунд.

Это нормально для больших емкостей.

При измерении емкостей менее 60 нФ для наиболее точного измерения,  вычтите остаточную емкость между прибором и проводом.

Ниже 600 пФ, точность измерения не указана.

    - Измерение частоты и коэффициента       заполнения

! Не проводить измерение частоты при высоком напряжении (>1000 V), чтобы избежать удара электрического тока или поломки прибора.

Прибор может измерять частоту или коэффициент заполнения при  проведении измерений переменного напряжения или переменного тока.

- Находясь в режиме измерения переменного напряжения или переменного тока, нажмите кнопку Hz/DUTY.

- Прочтите значение частоты переменного сигнала на дисплее.

- Сделайте измерения коэффициента заполнения, нажав снова кнопку Hz/DUTY.

- Прочитайте процент коэффициента заполнения на дисплее.

- Установите переключатель диапазонов в положение Hz.

- Вставьте черный и красный тестовые провода в гнезда COM и Hz.

- Присоедините тестовые провода параллельно в цепи где проводится измерение. Не прикасайтесь к любым электрическим компонентам.

- Однократное нажатие кнопки Hz/DUTY, переводит прибор из положения измерения частоты в положение измерения коэффициента заполнения и обратно.

- Прочитайте показания дисплея.

Замечание. При измерении слабого сигнала для исключения внешних помех предпочтительнее использовать защищенный кабель.

    - Измерение температуры

Чтобы избежать удара электрического тока, или поломки прибора не применяйте его в диапазонах более, чем 1000В постоянного или 1000В переменного напряжения между гнездами оC и COM.

Чтобы избежать удара электрического тока не используйте прибор, если напряжение на измеряемой поверхности превышает 60В постоянного или 24В переменного напряжения.

Чтобы избежать поломки или воспламенения прибора не проводите температурные измерения в микроволновых печах.

- Переключите переключатель диапазонов в положение оС на дисплее появится значение температуры внешней среды.

- Вставьте термощуп типа "К" в гнездо СОМ и гнездо оС, соблюдая полярность.

- Коснитесь объекта термощупом для измерения.

- Дождитесь стабилизации показаний дисплея.

1.4.8. Измерение электрического тока

Чтобы избежать поломки прибора и не получить вреда, в случае неисправности предохранителя, не пытайтесь измерять ток в цепи, когда потенциал между цепью и землей  превышает 600 В.

Чтобы избежать поломки прибора проверяйте целостность предохранителя перед измерением.

Используйте соответствующие гнезда, функции и диапазоны при измерении.

Размещайте щупы последовательно цепи, когда провода присоединены к гнездам.

Прибор имеет диапазоны 600 (А, 6000 (А, 60 mА, 600 mА, 6 А, 10А.

Измерение тока:

- Отключите питание в цепи, разрядите все конденсаторы высокого напряжения.

- Поверните переключатель на диапазон (А, mА, А.

- Нажмите кнопку SELECT, чтобы выбрать режим постоянный ток или переменный ток.

- Подключите черный тестовый провод в гнездо СОМ и красный тестовый провод в гнездо mА. для измерения тока до 600 mА, для измерения тока до 10 А подключите красный провод в гнездо А.

- Разомкните тестируемую цепь. Прикоснитесь черным щупом к отрицательному полюсу, а красным щупом к положительному полюсу цепи. ( Обратное подключение проводов, приведет к отрицательным показаниям, но не приведет к поломке прибора.)

- Включите питание в цепи и прочитайте показания, убедитесь, что запись измеряемой единицы находится на правой стороне дисплея ((А, mA, A), если появляется надпись OL это обозначает перегрузку и необходимо переключить на более высокий диапазон.

- Отключите питание от цепи и разрядите все конденсаторы. Отключите прибор и восстановите цепь для нормальной работы.

    - Связь

Прибор имеет функцию вывода данных. Он может быть подключен к USB порту компьютера, чтобы измеренные данные были записаны, проанализированы, обработаны и распечатаны на принтере.

Чтобы использовать эту функцию на компьютере должно быть установлено соответствующее программное обеспечение и USB порт.

Нажмите кнопку Hz/DUTY на включенном приборе. Прибор войдет в режим PC/LINK (на дисплее появится символ PC/LINK). Функции передачи данных будут включены.

- Технические характеристики

  - Основные характеристики

Область применения: 1000 В CAT II, 600 В CAT III

Высота над уровнем моря     < 2000 м

Рабочая температура: от 00 до 400 С, 32-122 F (< 80% отн.вл. без    конденс.)

Температура хранения: – 10 до 32 С, 60-140 F (< 70% отн.вл. при вынутых батареях)

Температурный коэфф.: 0,1*(точность (см.табл.))/0С (<18C и >28C)

Мах. напряжение м/д гнездами и землей:1000V AC rms или 1000 V DC

Предохранители для    (А и mA: F 750mA/600V; A: F 10A/600V

Скорость отсчетов: 3 раза/сек для цифровых данных

Дисплей: ЖК, 3 5/6 цифр, автоматическая индикация функций и символов

Выбор режимов: автоматический или ручной

Индикация перегрузки: символ OL

Индикация разряда батарей: на дисплее.

Индикация полярности: "–" отражается автоматически.

Источник питания: батарея типа "крона" 9В, 6F22.

Габариты: 180х85х40 mm

Вес: 310g включая батарею.

2.2.      Измерительные характеристики

Точность: ±(%показаний+единиц счета), гарантирована в течение 1 года.

Окружающая среда: 18-280С, относительная влажность – до 75%.

Постоянное напряжение                                          Переменное напряжение

| предел разрешение точность 600 мв 0,1 мв ±(1,0%+10 ед.сч) 6 в 1 мв ±(0,5%+3 ед.сч) 60 в 10 мв 600 в 100 мв 1000 в 1 в | предел разрешение точность 600 мв* 0,1 мв ±(3,0%+3 ед.сч) 6 в 1 мв ±(1%+3 ед.сч) 60 в 10 мв 600 в 100 мв 1000 в 1 в |
| --- | --- |
|  | *Только в ручном режиме |
| 1.Диапазон частот для ACV 40-500Hz 2.Калибровка: Среднее (эфф. синусоиды). Защита от перегрузок 1000 V DC или 1000V AC |
| Входящий импеданс: DCV: >10M(<100pF; ACV: >5 M(<100pF Частота Сопротивление |
| Предел Разрешение Точность 99,99 Гц 0,01 Гц ±(1,0%+ 3ед.сч) 999,9 Гц 0,1 Гц 9,999 к Гц 0,001 кГц 99,99 к Гц 0,01 к Гц 999,9 к Гц 0,1 к Гц | Предел Разрешение точность 600Ом 0,1 Ом ±(0,5%+3 ед.сч) 6 кОм 1 Ом ±(0,5%+2 ед.сч) 60 кОм 10 Ом 600 кОм 100 Ом 6 МОм 1 кОм 6 МОм 10 кОм ±(1,5%+3 ед.сч) |
| Защита от перегрузки: 1000V DC или 1000 V AC rms |  |
| Постоянный ток | Переменный ток |
| Предел Разрешение точность 600(А 0,1 (А ±(1,5%+3 ед.сч) 6 000(А 1 (А 60 mA 0.01mA ±(0,5%+2 ед.сч) 600 mA 0.1 mA 6 A 1mA ±(2.0%+5 ед.сч) 10 A 10 mA | Предел Разрешение точность 600(А 0,1 (А ±(1,8%+5 ед.сч) 6 000(А 1 (А 60 mA 0.01mA ±(1,8%+5ед.сч) 600 mA 0.1 mA 6 A 1mA ±(3.0%+8 ед.сч) 10 A 10 mA |
| Частотный диапазон 40-200 Гц Калибровка: Среднее (эфф. синусоиды). Максимальный входящий ток: 600 mA ds, 600 mA as rms для (А и mA, 10А ds или 10А as rms для 10А. Измерение тока >6A производить не более 4 мин., затем прибор выключить на 10 мин. Свыше 10 А не предназначен. |
| Диодный тест | Прозвонка |
| Предел Разрешение Точность 1 В 0,001 В 1,0% погр-ть | Предел Разрешение Условие 600 ( 0,1 ( 0,5В раз.цеп. |
|  | Звуковой сигнал при сопротивлении < 50 Ом Защита от перегрузки: 1000V DC или 1000 V AC rms |
| Температура | Емкость |
| предел Разрешение Точность -550С~00C 0.10C ±(5%+40C) 10C~4000C ±(2%+30C) 4010C~10000C 1 0C ±2% | Предел Разрешение Точность 60 nF 10nF ±(3%+20 ед.сч) 600nF 100nF ±(3%+10 ед.сч) 6(F 1nF 60(F 10nF 300(F 100nF ±(5%+10 ед.сч) |
| Защита от перегрузки: 1000V DC или 1000 V AC rms Показания точности приведены без учета погрешности термощупа |

- Уход за прибором

3.1.Основной уход

Чтобы избежать поломки прибора и удара электрического тока не допускайте попадания воды внутрь прибора. Отключайте тестовые провода если открываете корпус. Периодически чистите корпус мягкой тканью, смоченной чистящим средством. Не используйте абразивы и растворители. Чтобы почистить гнезда выключите прибор, выньте все тестовые провода, вытрясите грязь, находящуюся в гнездах. Пропитайте тампон чистящим или специальным маслосодержащим веществом (напр. WD-40). Обработайте тампоном вокруг каждого гнезда. Маслосодержащий агент изолирует гнезда от попадания влаги.

3.2. Замена предохранителей

! До замены предохранителей отключите тестовые провода и любые присоединения от цепи. Чтобы предотвратить поломку или повреждения используйте предохранители только определенных типов.

- Установите переключатель в положение OFF.

- Вытащите тестовые провода из гнезд.

- Используйте отвертку, чтобы отвернуть четыре винта на задней крышке.

- Откройте заднюю крышку прибора.

- Выньте предохранитель аккуратно, затем проверьте его исправность.

- Установите в отделение предохранители только определенных моделей (F 750mA/600V; F 10A/600V).

- Закройте крышку и заверните винты.

3.3. Замена батареи

Чтобы предотвратить неправильные показания, которые могут привести к удару электрического тока или травмы оператора, меняйте батареи, как только появится знак . До замены батареи отсоедините все провода.

- Установите переключатель в положение OFF.

- Вытащите тестовые провода из гнезд.

- Используйте отвертку, чтобы отвернуть два винта от крышки отсека батареи.

- Откройте крышку батарейного отсека.

- Выньте батарею и замените ее на новую.

- Закройте крышку, заверните винты.

4. Принадлежности

руководство эксплуатации       1 шт.

тестовые провода                      1 шт.

термощуп типа "К"                   1 шт.

провод теста емкости                1 шт.

CD с ПО                                      1 шт.

Батарея типа "крона" 9В, 6F22   1 шт.

# Text boxes

1

3

2

4

5

PC-LINK    ((        H  REL   MAX   MIN

AUTO

DC

%oC oF

-----                                                        kM(Hz

AC                                                      numFAV

4

5

1

2

3

11

10

8

7

6

13

12

9

7